Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
 Gói thầu: Mua sắm vật tư, linh kiện thay thế cho hệ thống xạ trị gia tốc Precise/Elekta  
Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư, linh kiện thay thế cho hệ thống xạ trị gia tốc Precise/Elekta  
(Kèm theo yêu cầu báo giá số:3966/YCBG-BVĐKBN2 ngày 28/4/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Thyratron cho máy xạ trị gia tốc
	- Điện áp anode cực đại: 35 kV
- Dòng điện anode cực đại: 3.0 kA
- Dòng điện anode trung bình: 2.0 A
- Điện áp đốt nóng Cathode: 6.3 V ±0.5V
- Dòng điện đốt nóng Cathode: 22.5 A
- Nhiệt độ làm việc tối đa: 150°C
- Dung môi làm mát: Làm mát bằng không khí.
- Kích thước:
+ Chiều cao: tối đa 165 mm ±1mm
+ Đường kính: 111 mm ±1mm
- Tương thích với hệ thống xạ trị gia tốc, Model: Precise, hãng: Elekta
	Cái
	01

	2
	Bo mạch giao tiếp dùng cho magnetron
	- Cung cấp tín hiệu điều khiển đến các bo mạch UPD.
- Xử lý các mẫu dòng điện và điện áp của đầu ra bo mạch UPD và gửi dữ liệu phản hồi đến hệ thống điều khiển TCS.
- Tương thích với hệ thống xạ trị gia tốc, Model: Precise, hãng: Elekta
	Cái
	01

	3
	Magnetron cho máy xạ trị gia tốc
	- Công suất đầu ra tối đa: 5 MW
- Làm mát: Bằng nước và khí hoặc nước và khí SF6
- Điện áp đốt nóng: 13V
- Dòng đốt nóng: 14A
- Dải tần khoảng 2856 - 2859 MHz
- Dòng điện cực đại Tuner: ± 5A
- Công suất đầu vào (trung bình): 7.0 KW
- Tương thích với hệ thống xạ trị gia tốc, Model: Precise, hãng: Elekta
	Cái
	01

	4
	Lá phản xạ REFLECTOR
	- Kích thước của các tấm phản xạ: 2.6mm x 4mm (Dài x Rộng)
- Kích thước của tấm phản xạ tham chiếu hình tròn: đường kính 4.8 mm.
- Tương thích với hệ thống xạ trị gia tốc, Model: Precise, hãng: Elekta
	Cái
	01

	5
	Bộ chuyển động lá MLC máy xạ trị gia tốc
	- Điện áp định mức: 12V
- Công suất định mức: 0.165W
- Dòng điện định mức: 17 mA
- Công suất tối đa: 0.913W
- Dòng điện khởi động: 90 mA
- Tương thích với hệ thống xạ trị gia tốc, Model: Precise, hãng: Elekta
	Cái
	01

	6
	Ống lá của máy xạ trị gia tốc
	- Độ dài:
+ Chỉ trục dẫn: 130mm
+ Toàn bộ linh kiện: 150mm
- Đường kính ngoài của trục dẫn: 2.5mm
- Bước ren: 0.5mm
- Vật liệu: thép
- Tương thích với hệ thống xạ trị gia tốc, Model: Precise, hãng: Elekta
	Cái
	01

	7
	Gương phản xạ trường chiếu vị trí lá chuẩn trực
	- Vật liệu của bề mặt gương: Aluminized polyester film.
- Vật liệu của khung gương: Hợp kim thép.
- Độ phản xạ ánh sáng của gương: > 95%.
- Tương thích với hệ thống xạ trị gia tốc, Model: Precise, hãng: Elekta
	Cái
	01

	8
	Bo mạch tín hiệu nguồn MLC cho máy xạ trị gia tốc
	- Điều khiển độc lập chuyển động của 40 lá chì.
- Có các đèn LED chỉ thị trạng thái nguồn:
+ Đèn LED chỉ thị nguồn tín hiệu.
+ Đèn LED chỉ thị nguồn cấp mô tơ.
- Tương thích với hệ thống xạ trị gia tốc,
Model: Precise, hãng: Elekta
	Cái
	01

	9
	Bộ lõi lọc làm mát máy xạ trị gia tốc
	- Bao gồm: 02 lõi lọc 5 micron.
- Vật liệu: Vải không dệt và lõi nhựa.
- Tương thích với hệ thống xạ trị gia tốc, Model: Precise, hãng: Elekta
	Bộ
	01


Mẫu báo giá
Gói thầu: Mua sắm vật tư, linh kiện thay thế cho hệ thống xạ trị gia tốc Precise/Elekta  
Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư, linh kiện thay thế cho hệ thống xạ trị gia tốc Precise/Elekta  
BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS (nếu có)
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)
	Thuế suất (%)

	1
	
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 8/5/2026.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
