|  | Phụ lục |
| --- | --- |

(Kèm theo Thư mời báo phí ngày 12/01/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Model, Ký mã hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tấm che Gantry | Plexi Ring | Siemens Healthcare GmbH | Đức | 01 | Cái | - Dài 2195 mm (± 5 mm) - Rộng 8,5 mm (± 5 mm) - Chất liệu : nhựa trong suốt - Tương thích với hệ thống CT 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng: Siemens |
| 2 | Bộ chổi than dữ liệu | Carbon Brush Set, Data_S_F | Siemens Healthcare GmbH | Đức | 01 | Bộ | - Chức năng: Truyền tải tín hiệu và điện áp nguồn giữa phần tĩnh và phần động - Tín hiệu điều khiển có mức điện áp 24 VDC - Trọng lượng : 0,3 kg - Tín hiệu nguồn : 230 VAC - Bao gồm một khối truyền tải dữ liệu có 08 chổi than và 08 chổi than rời truyền điện áp nguồn, tổng cộng 16 chổi than - Tương thích với hệ thống CT 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng: Siemens |
| 3 | Bộ chổi than nguồn | Carbon Brush Set, Power_F | Siemens Healthcare GmbH | Đức | 01 | Bộ | - Điện áp: 700V - Dòng: 80A - Bao gồm: 19 chiếc - Chất liệu: Hỗn hợp, thành phần chủ yếu là carbon và bạc - Tương thích với hệ thống CT 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng: Siemens |
| 4 | Bo mạch giao tiếp tín hiệu giữa phần tĩnh và phần động của Gantry | SRS Interface | Siemens Healthcare GmbH | Đức | 01 | Cái | - Chức năng: Truyền nhận dữ liệu giữa phần tĩnh và phần động của Gantry - Bao gồm 02 bo mạch thành phần : 01 bo mạch nằm trên phần tĩnh của Gantry và 01 bo mạch nằm trên phần động của Gantry - Kích thước : 02 bo mạch có cùng kích thước; 186 x 69 x 24 (mm) (Dài x Rộng x Cao) (± 1mm) - Điện áp: + 24 VDC - Kết nối bo mạch phần tĩnh : 01 kết nối 15 chân tới bo mạch MAS, 01 kết nối 3 chân tới khối chổi than dữ liệu, 01 kết nối 6 chân tới bo mạch thu (Receiver) - Kết nối bo mạch phần động : 01 kết nối 15 chân tới bo mạch MAR, 01 kết nối 3 chân tới vành trượt dữ liệu trên Gantry, 01 kết nối 6 chân tới bo mạch truyền (Transmitter) - Tương thích với hệ thống CT 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng: Siemens |