Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa Gói thầu Mua sắm máy đo độ tập trung tuyến giáp

(Kèm theo Thư mời báo giá lần 3 ngày 06/01/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/ Xuất xứ | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo độ tập trung tuyến giáp | 5430-30151 | Mirion Technologies (Capintec), Inc./Mỹ | Máy | I. Cấu hình bao gồm: - Khung đỡ: 01 cái - Máy tính, máy in và phần mềm xử lý dữ liệu: 01 bộ - Ống chuẩn trực: 01 cái - Module phân tích đa kênh: 01 cái - Nguồn chuẩn máy: 01 bộ - Phantom cổ: 01 cái - Cổng kết nối và phần mềm DICOM (tích hợp sẵn trên máy): 01 bộ II. Đặc tính kỹ thuật: 1. Khung đỡ: - Khung đỡ được thiết kế dạng đứng thuận tiện - Có kệ lưu trữ tài liệu - Trục đỡ ống chuẩn trực có thể điều chỉnh trong khoảng 34 inch (khoảng 86 cm) theo phương thẳng đứng, ống chuẩn trực có thể quay góc 220o. - Khung bảo vệ dây cáp điện. - Có vị trí đặt phantom cổ. - Có 04 bánh xe có khóa xoay được 360 o. - Bộ chuyển nguồn riêng biệt, nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và người sử dụng. - Ống giữ nguồn dùng để chuẩn QA. - Kích thước: + Khoang lưu trữ kín: 142 x 71 x 81 cm. + Trục đỡ ống chuẩn trực có thể kéo dài 36 inch (91 cm) theo chiều ngang và điều chỉnh theo chiều dọc từ 25-63 inch (64 đến 160 cm). - Cân nặng: + Máy đo độ tập trung iod: 154 kg. + Máy và giếng đếm chì 1 inch: 186 kg. + Máy và giếng đếm chì 2 inch: 245 kg. 2. Máy tính: 2.1. Máy tính: - Màn hình cảm ứng 20 inch. - Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows 8 hoặc cao hơn. 2.2. Phần mềm - Chẩn đoán và xét nghiệm: + Tính năng kiểm tra QA tự động hiệu chuẩn năng lượng, chuẩn phông, điều chỉnh tăng, hiệu suất đầu dò, chi-square, tính bất biến và MDA. + Hiệu chuẩn thủ công có thể dùng cho MCA. - Hấp thụ tuyến giáp: + Cung cấp bốn giao thức được thiết lập sẵn. + Hỗ trợ đo thuốc dạng viên nang và dung dịch. + Liều có thể được đo trước khi đưa tới bệnh nhân. + Tùy chọn phương pháp đo liều. + Tùy chọn phạm vi bình thường. - Kiểm tra độ nhiễm bẩn: + Thiết lập cho nhiều nhóm đo. + Nhận biết đồng vị có sẵn. + Phân tích quang phổ được hiển thị cho mỗi lần đo. + Cảnh báo khi hoạt độ vượt quá mức cho phép. - MCA: + 1024 kênh. + Tùy chọn hiệu chuẩn tự động hoặc thủ công. + ROI đặt trước hoặc do người dùng cài đặt. + Cài đặt đo theo thời gian thực, thời gian sống hoặc tổng số đỉnh đếm. + Tính năng hoạt động theo thời gian phù hợp cho các phép đo lường có tính chất lặp đi lặp lạitheo kế hoạch. - Xét nghiệm sinh học: + Chức năng theo dõi sự nhiễm bẩn cho I-123, I-125, I-131. + Người dùng xác định mức hoạt độ cho từng đồng vị. + Hỗ trợ báo cáo chi tiết và tổng hợp. 2.3. Máy in: - Máy in màu tích hợp với thiết bị. 3. Ống chuẩn trực: - Ống chuẩn trực có 01 đầu dò loại tinh thể NaI (Tl). - Đường kính đầu dò ống chuẩn trực: 2 inch (5.08 cm). - Độ sâu tinh thể NaI (Tl) đầu dò ống chuẩn trực: 1.55 inch (4 cm). - Đường kính trong đầu dò ống chuẩn trực: 0.66 inch (1.7 cm) - Có dụng cụ đo khoảng cách trực tiếp đến tuyến giáp 4. Module phân tích đa kênh: - Hỗ trợ lối vào cho 2 detector. - 1024 kênh. - Tốc độ đếm tối đa: 200.000 cps với sai lệch 5%. - Tốc độ đếm tuyến tính trong khoảng 2% đối với 150.000 cps. - Độ tuyến tính vi phân 2% trên 98% kênh. - Độ tuyến tính tích phân 1% trên 98% kênh. - Thiết lập đo theo thời gian thực, thời gian sống, tổng số đếm. - Tự động tìm peak. - Phân quyền sử dụng. 5. Nguồn chuẩn máy: - Nguồn Eu-152 và Cs-1370.5μCi. | 3 | 01 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%.Sản xuất năm 2022 trở đi. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | …………, ngày … tháng … năm 2022 Đại diện công ty (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |