Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa Gói thầu Đầu tư trang thiết bị sản khoa

nằm trong Dự án số 4a: Đầu tư trang thiết bị y tế, hành chính, công nghệ thông tin khác thuộc Dự án: cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất; xây dựng mới khu khám và điều trị theo yêu cầu và mua sắm trang thiết bị

(Kèm theo Thư mời báo giá lần 2 ngày 25/10/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/ Xuất xứ | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn hồi sức sơ sinh | Babytherm 8004 | DraegerwerkAG & Co.KGaN Due | Chiếc | I. Cấu hình bao gồm: - Máy chính với màn hình theo dõi: 01 cái - Đèn sưởi ấm tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái - Cảm biến đo nhiệt độ da trung tâm, dùng 1 lần: 01 bộ - Cảm biến đo nhiệt độ da ngoại biên, dùng 1 lần: 01 bộ - Khay chụp X – Quang, được tích hợp đồng bộ: 01 cái - Cân, được tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái - Tấm nệm: 01 cái - Xe đẩy chuyên dụng với 4 bánh xe, được thiết kế đồng bộ với máy chính: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ II. Đặc tính kỹ thuật: 1. Bộ làm ấm phát xạ: - Công suất phát xạ ở khoảng cách 80 cm giữa giường và bộ phát xạ nhiệt: + Mức nhiệt 3: 10 mW/cm2 + Mức nhiệt 10: 30 mW/cm2 - Đèn: 120 V/ 230 V - Ánh sáng liệu pháp: 23 W/ 20 W - Ánh sáng ban đêm: 9 W/ 7 W - Khoảng cách tối thiểu của bộ phát xạ nhiệt và trần nhà: > 50 cm 2. Đo nhiệt độ da: - Cảm biến nhiệt độ - Dải đo/ dải hiển thị: 15°C (59°F) đến 42°C (107,6 °F) - Độ chính xác (cảm biến): ± 0,1°C - Độ chính xác của hệ thống đo hoàn chỉnh (Không bao gồm cảm biến): ± 0,2°C - Dải cài đặt: 35°C (95°F) đến 37,5°C (99,5°F) 3. Bed canopy - Nồng độ CO2 khi trang bị Bed canopy: tối đa 0,5% 4. Thông số hoạt động: - Nguồn điện: + 100 đến 127 V/ 220 đến 230 V (được chỉ định trong đơn hàng) 50/60 H + 240V 50 Hz - Điện năng tiêu thụ tối đa: + Bộ phát xạ nhiệt: 600 W + Đèn: 32 W 5. Kích thước: - Kích thước: 1315 mm (Dài) x 750 mm (Rộng) (51.8 x 29.5”) - Tổng chiều cao: + Không có bộ điều chỉnh độ cao: 1960 mm (77.2”) - Chiều cao làm việc của mặt giường: + Không có bộ điều chỉnh độ cao: 1025 mm (40,4”) - Kích thước giường: 750 x 490 mm (29,5 x 19,3”) - Có thể điều chỉnh từng bước nhỏ độ nghiêng của giường. - Độ nghiêng: + Nghiêng xuống trước sau tối đa 20° + Nghiêng lên trước sau tối đa 15° - Chiều cao các vách bên: 150 mm (5,9”) hoặc 230 mm (9,1”) - Chiều cao vách trong: 70 mm (2,8”) 6. Tải/tải trọng: - Tải trọng lên mỗi bánh xe: < 100kg | 1 | 2 |
| 2 | Bàn mổ | OT-500 | ADVANCED INSTRUMENT ATIONS, INC. - MỸ | Chiếc | I. Cấu hình bao gồm: 1. Bàn mổ điều khiển thủy lực: 01 chiếc 2. Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo gồm: - Khung màn che gây mê: 01 chiếc - Giá đỡ tay có đai: 02 chiếc - Đỡ chân: 02 chiếc - Đỡ vai: 02 chiếc - Tấm đỡ bàn chân (trái/ phải): 02 chiếc - Đệm bàn: 01 chiếc - Dây đai: 01 chiếc - Điều khiển từ xa: 01 chiếc - Bảng điều khiển dạng cột: 01 chiếc 3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ II. Đặc tính kỹ thuật: 1. Đặc điểm chung: - Bảng điều khiển cột và Điều khiển từ xa để vận hành dễ dàng - Cấu trúc thép không gỉ - Phụ kiện ray, hai bên - Công tắc Bật/ Tắt nguồn - Đèn báo trạng thái Bật/ Tắt nguồn - Chiều cao có thể điều chỉnh - Trendelenburg và điều chỉnh Trendelenburg ngược - Phanh điện trung tâm - Phần sau lên và xuống - Bàn trượt dọc - Có thể dùng để chụp X- quang C-arm - Phần đầu lên và luống, có lò xo - Phần chân lên và luống, có lò xo - Tấm chân mở ngang - Một bộ đệm bàn, có thể được gỡ bỏ để dễ dàng vệ sinh và khử trùng 2. Thông số kỹ thuật: - Hiệu điện thế: 110V-220V/ 750VA - Tần số: 50Hz-60Hz - Dòng điện: 10A - Nguồn dự phòng: 10W - Dây nguồn: 5m - Kích thước: 2032mm (Dài) x 495mm(Rộng) - Trọng lượng: 307kg - Chiều cao không có đệm 723mm - 1016 mm - Trendelenburg: 22° - Trendelenburg đảo ngược: 19° - Điều chỉnh nghiêng trái: 20° - Điều chỉnh nghiêng phải: 19° - Nâng đầu cao: 50° - Điều chỉnh đầu xuống: 86° - Điều chỉnh lưng lên: 82° - Điều chỉnh lưng xuống: 26° - Điều chỉnh chân lên: 16° - Điều chỉnh chân xuống: 90° - Điều chỉnh chân định vị ngang: 90° - Dịch chuyển dọc: 300mm - Chịu được tải trọng: 200kg - Môi trường: + Nhiệt độ: 10°C – 40°C + Độ ẩm: 30% - 70% + Áp suất khí quyển: 700 hPa – 1060 hPa - Điều kiện lưu trữ: + Nhiệt độ: -40°C – 55°C + Độ ẩm: ≤ 93% + Áp suất khí quyển: 500 hPa – 1060 hPa | 3 | 2 |
| 3 | Bộ đại phẫu phụ khoa |  |  | Bộ |  |  | 2 |
| 3.1 | Banh âm đạo | EL075R | Aesculap - Malaysia | Cái | Banh âm đạo Cusco, bảo vệ màng trinh, kích thước 75 x 17 mm | 2 | 2 |
| 3.2 | Banh âm đạo | EL192R | Aesculap - Malaysia | Cái | Banh âm đạo Pederson, kích thước 100 x 22mm | 2 | 1 |
| 3.3 | Banh âm đạo | EL193R | Aesculap - Malaysia | Cái | Banh âm đạo Pederson, kích thước 120 x 25mm | 2 | 1 |
| 3.4 | Banh âm đạo, dài 240mm | EL632R | Aesculap - Malaysia | Cái | Banh âm đạo Doyen, dài 240mm, kích thước 90 x 35mm | 2 | 1 |
| 3.5 | Banh âm đạo, dài 275mm | EL873R | Aesculap - Malaysia | Cái | Banh âm đạo Simon, dài 275mm, kích thước 115 x 26mm | 2 | 1 |
| 3.6 | Banh âm đạo, dài 320mm | EL694R | Aesculap - Malaysia | Cái | Banh âm đạo Breisky, kiểu Vienna, dài 320mm, kích thước 130 x 25 mm | 2 | 2 |
| 3.7 | Banh âm đạo, dài 320mm | EL693R | Aesculap - Malaysia | Cái | Banh âm đạo Breisky, kiểu Vienna, dài 320mm, kích thước 130 x 20 mm | 2 | 2 |
| 3.8 | Banh tổ chức, dài 250mm | BT512R | Aesculap - Malaysia | Cái | Banh tổ chức Brunner, dài 250mm, kích thước hai lưỡi 160 x 30mm | 2 | 1 |
| 3.9 | Banh vết thương, dài 125mm | BT020R | Aesculap - Malaysia | Bộ | Banh vết thương Farabeuf, loại nhỏ, hai đầu, dài 125mm, bộ 2 chiếc, kích thước 22 x 10mm, 25 x 10mm, 28 x 12mm, 32 x 12mm | 2 | 2 |
| 3.10 | Banh vết thương, dài 150mm | BT001R | Aesculap - Đức | Cái | Banh vết thương Collin-Hartmann, hai đầu, dài 150mm | 1 | 1 |
| 3.11 | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 1000ml | JG524R | Aesculap - Đức | Cái | Bát đựng bệnh phẩm, dài 151mm, cao 73mm, rộng 100mm, dung tích 1000ml | 1 | 1 |
| 3.12 | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 400ml | JG523R | Aesculap - Đức | Cái | Bát đựng bệnh phẩm, dài 111mm, cao 72mm, rộng 56mm, dung tích 400ml | 1 | 1 |
| 3.13 | Bộ banh bụng | BV542R | Aesculap - Đức | Cái | Bộ banh bụng Ricard hoàn chỉnh, có khóa bi | 1 | 1 |
| 3.14 | Bộ banh bụng | BV615R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Bộ banh bụng Balfour hoàn chỉnh, sâu 200mm, rộng 250mm, độ banh rộng 255mm | 1 | 1 |
| 3.15 | Cán dao mổ số 3 | BB073R | Aesculap - Malaysia | Cái | Cán dao mổ, số 3, dài 125mm | 2 | 1 |
| 3.16 | Cán dao mổ số 4 | BB084R | Aesculap - Malaysia | Cái | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm | 2 | 1 |
| 3.17 | Đáy hộp dụng cụ | JK444 | Aesculap - Đức | Cái | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 187mm, kích thước trong 544 x 258x 172mm | 1 | 1 |
| 3.18 | Đè bụng, dài 305mm | BT758R | Aesculap - Malaysia | Cái | Đè bụng/ruột Haberer, thon, dễ uốn, dài 305mm, 2 lưỡi rộng 40mm và 50mm | 2 | 1 |
| 3.19 | Dụng cụ nạo tử cung, dài 255mm | ER402R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Dụng cụ nạo tử cung Sims, số 2, đầu nhọn, cứng, dài 255mm, đầu rộng 8,50mm | 1 | 2 |
| 3.20 | Dụng cụ nạo tử cung, dài 255mm | ER412R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Dụng cụ nạo tử cung Sims, số 2, đầu nhọn, dễ uốn, dài 255mm, đầu rộng 8,50mm | 1 | 1 |
| 3.21 | Dụng cụ xoắn u cơ, dài 190mm | EO435R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Dụng cụ xoắn u cơ, loại nhỏ, dài 190mm | 3 | 1 |
| 3.22 | Kéo phẫu thuật thẳng, dài 175mm | BC547R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 175mm | 2 | 1 |
| 3.23 | Kéo phẫu thuật thẳng, dài 190mm | BC562R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 190mm | 2 | 1 |
| 3.24 | Kẹp bông băng, cong, dài 245mm | BF123R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, cong, dài 245mm | 2 | 1 |
| 3.25 | Kẹp bông băng, dài 265mm | BF058R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Kẹp bông băng Maier, thẳng, ngàm có khía, khớp hộp, có khóa cài, dài 265mm | 2 | 2 |
| 3.26 | Kẹp bông băng, thẳng, dài 245mm | BF122R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, dài 245mm | 2 | 2 |
| 3.27 | Kẹp cầm máu cong, dài 200mm | BH647R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, cong, ngàm có răng 1x2, dài 200mm | 2 | 4 |
| 3.28 | Kẹp động mạch cong, dài 185mm | BH445R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Kẹp động mạch Rochester-Pean, cong, dài 185mm | 2 | 6 |
| 3.29 | Kẹp động mạch cong, dài 200mm | BH447R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Kẹp động mạch Rochester-Pean, cong, dài 200mm | 2 | 4 |
| 3.30 | Kẹp mang kim cán vàng, dài 185mm | BM066R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 185mm | 2 | 1 |
| 3.31 | Kẹp mang kim cán vàng, dài 205mm | BM067R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 205mm | 2 | 1 |
| 3.32 | Kẹp mang kim, dài 165mm | BM241R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Kẹp mang kim Mayo-Hegar, thẳng, dài 165mm | 2 | 1 |
| 3.33 | Kẹp phẫu tích, dài 180mm | BD050R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Kẹp phẫu tích, dài 180mm | 2 | 1 |
| 3.34 | Kẹp phẫu tích, dài 200mm | BD051R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Kẹp phẫu tích, dài 200mm | 2 | 1 |
| 3.35 | Kẹp ruột, dài 200mm | EA020R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Kẹp ruột Allis-Thoms, loại yếu, thẳng, ngàm có răng (6x7), dài 200mm | 1 | 2 |
| 3.36 | Kẹp săng, dài 110mm | BF432R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kẹp săng Backhaus, dài 110mm | 2 | 6 |
| 3.37 | Kẹp tử cung, dài 240mm | EO221R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Kẹp phẫu tích tử cung Museux, thẳng, ngàm có răng (2x2), khớp vít, dài 240mm | 1 | 1 |
| 3.38 | Kẹp tử cung, dài 255mm | EO125R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kẹp phẫu tích tử cung Pozzi, loại khỏe, dài 255mm | 2 | 1 |
| 3.39 | Kẹp tử cung, dài 260mm | EO060R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kẹp phẫu tích tử cung Pelkmann, thẳng, khớp vít, dài 260mm | 2 | 1 |
| 3.40 | Kẹp tử cung, dài 260mm | EO082R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kẹp phẫu tích tử cung Bozemann, cong hình chữ S, dài 250mm | 2 | 1 |
| 3.41 | Móc cân cơ, dài 220mm | BT166R | Aesculap - Đức | Cái | Móc cân cơ và tổ chức Simon, 1 răng nhọn, dài 220mm. | 3 | 1 |
| 3.42 | Nắp hộp dụng cụ | JK485 | Aesculap - Đức | Cái | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu đỏ, kích thước 582 x 291 x 36mm | 1 | 1 |
| 3.43 | Nhíp mô có răng, dài 180mm | BD560R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | 2 | 1 |
| 3.44 | Que nong cổ tử cung, dài 195mm | EM233R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Que nong cổ tử cung Hegar, hình chữ S, dài 195mm,đường kính hai đầu 5mm, 6mm | 1 | 1 |
| 3.45 | Que nong cổ tử cung, dài 195mm | EM234R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Que nong cổ tử cung Hegar, hình chữ S, dài 195mm,đường kính hai đầu 7mm, 8mm | 1 | 1 |
| 3.46 | Que nong cổ tử cung, dài 195mm | EM235R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Que nong cổ tử cung Hegar, hình chữ S, dài 195mm,đường kính hai đầu 9mm, 10mm | 1 | 1 |
| 3.47 | Que nong cổ tử cung, dài 195mm | EM236R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Que nong cổ tử cung Hegar, hình chữ S, dài 195mm,đường kính hai đầu 11mm, 12mm | 1 | 1 |
| 3.48 | Que nong cổ tử cung, dài 195mm | EM237R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Que nong cổ tử cung Hegar, hình chữ S, dài 195mm,đường kính hai đầu 13mm, 14mm | 1 | 1 |
| 3.49 | Que thăm cổ tử cung, dài 330mm | EO012R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Que thăm cổ tử cung Sims, cong, dễ uốn, dài 330mm, đường kính đầu 4mm | 1 | 2 |
| 3.50 | Thìa nạo tử cung, dài 280mm | ER128R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Thìa nạo tử cung Gourdet, đầu tù, dài 280mm, đầu rộng 8mm | 1 | 1 |
| 3.51 | Thìa nạo tử cung, dài 280mm | ER130R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Thìa nạo tử cung Gourdet, đầu tù, dài 280mm, đầu rộng 10mm | 1 | 1 |
| 3.52 | Vòng giữ dụng cụ, dài 140mm | BF493R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo, dài 140mm | 1 | 2 |
| 4 | Bộ đại phẫu sản |  |  | Bộ |  |  | 3 |
| 4.1 | Banh âm đạo | EL192R | Aesculap - Malaysia | Cái | Banh âm đạo Pederson, kích thước 100 x 22mm | 2 | 3 |
| 4.2 | Banh âm đạo | EL193R | Aesculap - Malaysia | Cái | Banh âm đạo Pederson, kích thước 120 x 25mm | 2 | 2 |
| 4.3 | Banh âm đạo | EL075R | Aesculap - Malaysia | Cái | Banh âm đạo Cusco, bảo vệ màng trinh, kích thước 75 x 17 mm | 2 | 3 |
| 4.4 | Banh âm đạo, dài 240mm | EL633R | Aesculap - Malaysia | Cái | Banh âm đạo Doyen, dài 240mm, kích thước 120 x 35mm | 2 | 3 |
| 4.5 | Banh bụng, dài 250mm | BT667R | Aesculap - Malaysia | Cái | Banh bụng Doyen, dài 250mm, kích thước lưỡi 53 x 80mm | 2 | 1 |
| 4.6 | Banh tổ chức, dài 250mm | BT508R | Aesculap - Malaysia | Cái | Banh tổ chức Brunner, dài 250mm, kích thước hai lưỡi 80 x 20mm | 2 | 1 |
| 4.7 | Banh vết thương, dài 150mm | BT001R | Aesculap - Đức | Cái | Banh vết thương Collin-Hartmann, hai đầu, dài 150mm | 1 | 4 |
| 4.8 | Bát đựng phẩm, dung tích 1000ml | JG524R | Aesculap - Đức | Cái | Bát đựng bệnh phẩm, dài 151mm, cao 73mm, rộng 100mm, dung tích 1000ml | 1 | 1 |
| 4.9 | Bát đựng phẩm, dung tích 400ml | JG523R | Aesculap - Đức | Cái | Bát đựng bệnh phẩm, dài 111mm, cao 72mm, rộng 56mm, dung tích 400ml | 1 | 1 |
| 4.10 | Cán dao mổ số 4 | BB084R | Aesculap - Malaysia | Cái | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm | 2 | 2 |
| 4.11 | Đáy hộp dụng cụ | JK442 | Aesculap - Đức | Cái | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 135mm,chất liệu hợp kim nhôm | 1 | 1 |
| 4.12 | Hộp đựng kim | BL941R | Aesculap - Đức | Cái | Hộp đựng kim, có lỗ thoát hơi, kích thước 150 x 90 x 10 mm | 6 | 1 |
| 4.13 | Kéo phẫu thuật thẳng, dài 165mm | BC346R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, thẳng, mũi nhọn/nhọn, dài 165mm | 2 | 2 |
| 4.14 | Kéo phẫu thuật thẳng, dài 175mm | BC547R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 175mm | 2 | 2 |
| 4.15 | Kéo phẫu thuật thẳng, dài 190mm | BC562R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 190mm | 2 | 2 |
| 4.16 | Kéo phẫu tích cong cán vàng, dài 180mm | BC263R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | 1 | 1 |
| 4.17 | Kéo phẫu tích cong cán vàng, dài 200mm | BC265R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm | 1 | 1 |
| 4.18 | Kẹp bông băng, thẳng, dài 265mm | BF058R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Kẹp bông băng Maier, thẳng, ngàm có khía, khớp hộp, có khóa cài, dài 265mm | 2 | 5 |
| 4.19 | Kẹp cầm máu, dài 200mm | BH647R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, cong, ngàm có răng 1x2, dài 200mm | 2 | 6 |
| 4.20 | Kẹp động mạch, dài 185mm | BH445R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Kẹp động mạch Rochester-Pean, cong, dài 185mm | 2 | 10 |
| 4.21 | Kẹp động mạch, dài 200mm | BH447R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Kẹp động mạch Rochester-Pean, cong, dài 200mm | 2 | 10 |
| 4.22 | Kẹp gắp thẳng, dài 185mm | EO332R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Kẹp gắp Doyen, thẳng, ngàm hình oval, khớp vít, dài 185mm | 1 | 3 |
| 4.23 | Kẹp mang kim cán vàng, dài 185mm | BM066R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC; thẳng; bước răng 0,50mm; dùng cho chỉ tới 3/0; dài 185mm | 2 | 3 |
| 4.24 | Kẹp mang kim cán vàng, dài 205mm | BM067R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC; thẳng; bước răng 0,50mm; dùng cho chỉ tới 3/0; dài 205mm | 2 | 2 |
| 4.25 | Kẹp mang kim, dài 205mm | BM249R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kẹp mang kim Hegar, kiểu khỏe, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 205mm | 2 | 2 |
| 4.26 | Kẹp phẫu tích, dài 180mm | BD050R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Kẹp phẫu tích, dài 180mm | 2 | 3 |
| 4.27 | Kẹp phẫu tích, dài 200mm | BD051R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Kẹp phẫu tích, dài 200mm | 2 | 3 |
| 4.28 | Kẹp sản khoa, dài 305mm | ET220R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Kẹp sản khoa Simpson-Braun, cong, dài 305mm | 1 | 1 |
| 4.29 | Kẹp sản khoa, dài 350mm | ET221R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Kẹp sản khoa Simpson-Braun, cong, dài 350mm | 1 | 1 |
| 4.30 | Kẹp săng, dài 110mm | BF432R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kẹp săng Backhaus, dài 110mm | 2 | 8 |
| 4.31 | Khay lưới dụng cụ | JF223R | Aesculap - Đức | Cái | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 76 mm | 6 | 1 |
| 4.32 | Khay quả thận | JG506R | Aesculap - Đức | Cái | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | 1 | 3 |
| 4.33 | Nắp hộp dụng cụ | JK486 | Aesculap - Đức | Cái | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu xanh da trời, kích thước 582 x 291 x 36mm | 1 | 1 |
| 4.34 | Nhíp mô có răng, dài 180mm | BD560R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | 2 | 3 |
| 4.35 | Thìa nạo tử cung, dài 280mm | ER128R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Thìa nạo tử cung Gourdet, đầu tù, dài 280mm, đầu rộng 8mm | 1 | 3 |
| 4.36 | Thìa nạo tử cung, dài 280mm | ER130R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Thìa nạo tử cung Gourdet, đầu tù, dài 280mm, đầu rộng 10mm | 1 | 3 |
| 4.37 | Thìa nạo tử cung, dài 280mm | ER132R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Thìa nạo tử cung Gourdet, đầu tù, dài 280mm, đầu rộng 12mm | 1 | 2 |
| 4.38 | Vòng giữ dụng cụ, dài 140mm | BF493R | Aesculap - Ba Lan | Cái | Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo, dài 140mm | 1 | 2 |
| 5 | Bộ đỡ đẻ |  |  | Bộ |  |  | 25 |
| 5.1 | Banh âm đạo | EL192R | Aesculap - Malaysia | Cái | Banh âm đạo Pederson, kích thước 100 x 22mm | 2 | 1 |
| 5.2 | Banh âm đạo | EL193R | Aesculap - Malaysia | Cái | Banh âm đạo Pederson, kích thước 120 x 25mm | 2 | 1 |
| 5.3 | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 400ml | JG523R | Aesculap - Đức | Cái | Bát đựng bệnh phẩm, dài 111mm, cao 72mm, rộng 56mm, dung tích 400ml | 1 | 1 |
| 5.4 | Kéo phẫu thuật cong, dài 150mm | BC445R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 150mm | 2 | 1 |
| 5.5 | Kéo phẫu thuật thẳng, dài 190mm | BC562R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 190mm | 2 | 1 |
| 5.6 | Kéo phẫu tích cong, dài 115mm | BC107R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kéo phẫu tích, mảnh, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 115mm | 2 | 1 |
| 5.7 | Kẹp bông băng, dài 245mm | BF122R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, dài 245mm | 2 | 1 |
| 5.8 | Kẹp bông băng, dài 265mm | BF058R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Kẹp bông băng Maier, thẳng, ngàm có khía, khớp hộp, có khóa cài, dài 265mm | 2 | 1 |
| 5.9 | Kẹp cầm máu thẳng, dài 185mm | BH644R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 185mm | 2 | 1 |
| 5.10 | Kẹp mang kim, dài 205mm | BM249R | Aesculap - Malaysia | Cái | Kẹp mang kim Hegar, kiểu khỏe, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 205mm | 2 | 1 |
| 5.11 | Kẹp phẫu tích, dài 160mm | BD049R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Kẹp phẫu tích, dài 160mm | 2 | 1 |
| 5.12 | Nhíp mô có răng, dài 180mm | BD560R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | 2 | 1 |
| 5.13 | Nhíp phẫu tích, dài 200mm | BD031R | Aesculap - Trung Quốc | Cái | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 200mm | 2 | 1 |
| 6 | Bơm tiêm điện (có chức năng kiểm soát đau PCA) | Perfusor Space | B.Braum/ Đức | Chiếc | I. Cấu hình bao gồm: - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Dây nguồn: 01 bộ - Pin sạc đi kèm: 01 bộ - Kẹp treo 02 chiều: 01 bộ - Bộ bệnh nhân tự điều khiển giảm đau: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ II. Đặc tính kỹ thuật: Tương thích ống tiêm của các hãng có kích thước: 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml - Độ chính xác: ±2% theo tiêu chuẩn IEC/EN 60601-2-24 - Tốc độ truyền + 0.01 - 99.99 ml/giờ, bước điều chỉnh 0.01 ml/giờ + 100.0 - 999.9 ml/giờ, bước điều chỉnh 0.1 ml/giờ + Tự động tính tốc độ truyền khi theo thể tích truyền/thời gian hoặc theo liều lượng thuốc + Có thể thay đổi tốc độ truyền mà không cần dừng máy - Chức năng truyền giữ vein (KVO) + Khi tốc độ truyền ≥ 10 ml/h: KVO = 3 ml/h + Khi tốc độ truyền < 10 ml/h: KVO = 1 ml/h + Khi tốc độ truyền < 1 ml/h: KVO = tốc độ truyền - Thể tích truyền chọn trước + 0.1 - 99.99 ml, bước điều chỉnh 0.01 ml. + 100.0 - 999.0, bước điều chỉnh 0.1 ml. + 1000 - 9999 ml, bước điều chỉnh 1 ml. - Thời gian truyền: 1 phút - 99 giờ 59 phút - Tự động tính tốc độ truyền dựa trên liều yêu cầu theo đơn vị: + mg, μg, IE hoặc mmol/ trọng lượng + mg / kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h - Thư viện thuốc + Lên đến 1,500 thuốc + Có thể chia thành 15 danh mục khác nhau - Cảnh báo (Tiền báo động) + Khi gần hết thuốc + 03 phút trước khi đến giá trị thiết lập (VTBI/Time) + Gần hết pin - Chức năng chờ (Standby): cài đặt được từ 1 phút – 24 giờ - Pin sạc tích hợp: loại pin NiMH - Thời lượng pin: 16 giờ ở tốc độ 5 ml/h - Thời gian sạc: 6 giờ - Trọng lượng: 1.4kg III. Chế độ kiểm soát đau (PCA - Patient Controlled Analgesia): - Giới hạn liều: 0.001 - 99999 đơn vị liều - Liều bơm nhanh ban đầu (Innitial bolus): 0 – 99.99 ml hay 0 - 99999 đơn vị liều - Tốc độ bolus: 0 - 1800 ml/giờ. - Thời gian khoá: 1- 240 phút. - Thời gian theo dõi: 1- 24 giờ. | 1 | 3 |
| 7 | Bồn rửa tay tự động | CSS2 | Tân Hương/ Việt Nam | Chiếc | I. Cấu hình bao gồm: - Thân vỏ composite: 01 - Chậu rửa tay phẫu thuật: 01 chiếc - Hộp xả xà phòng tự động: 01 hộp - Bình nóng lạnh: 01 chiếc - Bộ lọc tinh: 02 bộ - UV tiệt trùng nước: 02 - Bơm tăng áp: 01 chiếc - Hệ thống điện: 01 hệ thống - Cảm biến: 02 chiếc - Gương kính: 02 chiếc - Vòi xả nước: 02 chiếc - Tem: 01 chiếc - Công tắc gối dự phòng: 02 chiếc | 5 | 2 |
| 8 | Đèn mổ treo trần | SL700/700LED | ADVANCED INSTRUMENT ATIONS, INC. - MỸ/ Mỹ | Chiếc | I. Cấu hình bao gồm: - Đèn mổ 02 nhánh: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 chiếc - Tay nắm chóa: 02 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ II. Thông số kỹ thuật 1. Đặc điểm chung: - Điều khiển giao diện màn hình cảm ứng - Nguồn sáng lạnh chính hãng - Độ sâu tiêu cự tối ưu - Hệ thống đèn treo trần đơn/ kép - Nhiệt độ màu gần với ánh sáng mặt trời tự nhiên - Phù hợp cho mọi loại phẫu thuật - Điều khiển độc lập cho mỗi đầu đèn - Công tắc điều khiển cường độ chiếu sáng (±) - Đèn LED chỉ thị cường độ ánh sáng - Tay cầm đèn cho phép điều chỉnh vị trí ánh sáng và vị trí đầu 2. Thông số kỹ thuật: 2.1. Đặc tính vật lý: - Kích thước: 42’’ x 34’’ x 34’’ - Trọng lượng: 102kg 2.2. Đặc điểm - Đường kính 700mm/ 700mm - Cường độ ánh sáng 160.000-160000 (lux) - Nhiệt độ màu 3500 - 5000(k) - Chỉ số tạo màu 85-98 (CRI)(Ra) - Tỷ lệ chiếu sáng bức xạ < 3.6 (mW/M2- lux) - Đường kính của ánh sáng tại chỗ 120-350mm - Độ sâu ánh sáng 700-1500mm - Không che mờ 98% - Tuổi thọ của bóng đèn LED 60,000 giờ 2.3. Dải thông số: - Cánh tay quay theo phương ngang 360°, xoay quanh trục cố định - Cánh tay cân bằng quay 360°, xoay quanh cánh tay quay theo phương ngang - Cánh tay treo quay 360°, xoay quanh cánh tay cân bằng - Cánh tay liên kết quay 240°, xoay quanh cánh tay treo - Cánh tay cân bằng điều chỉnh góc nâng/hạ 40° - Đèn xoay được 180 độ, xoay quanh cánh tay liên kết | 3 | 2 |
| 9 | Doppler tim thai | FD-491 | Toitu/ Nhật Bản | Chiếc | I. Cấu hình bao gồm: - Máy chính: 01 bộ - Đầu dò tim thai: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 chiếc - Gel siêu âm: 01 tuýp - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ II. Đặc tính kỹ thuật: 1. Máy chính: - Thời gian hoạt động liên tục: 160 phút - Thời gian nạp: 70 phút - Chức năng hiển thị : Màn hình LCD, hiển thị các điều kiện hoạt động, cài đặt, mức pin, các điều kiện bất thường - Các chức năng hoạt động : Cài đặt, bảo trì máy 2. Đầu dò: - Loại có dây - Chức năng hiển thị: Chỉ thị LED điều kiện hoạt động - Tiêu chuẩn chống nước: IPX7 3. Phép đo: - Hệ thống điều khiển siêu âm: Sóng liên tục - Tần số: 2.5 Mhz ± 10% - Công suất đầu ra: 10mW/cm2 - Dải đếm nhịp tim thai: 50 – 240 nhịp/phút - Độ chính xác: ≤ ± 3 nhịp/phút | 3 | 2 |
| 10 | Giường sưởi ấm | WALLABY WARMER | Việt Nam | Chiếc | I. Cấu hình bao gồm: - Giường sưởi: 01 cái - Cảm biến nhiệt độ da: 02 cái - Băng dính dán cảm biến nhiệt độ (miếng): 100 miếng - Đệm: 01 cái - Kệ: 02 cái - Móc truyền dịch: 01 cái - Bánh xe: 04 cái - Thành giường dài: 02 cái - Thành giường ngắn: 02 cái - Khay đựng phim X-quang: 01 cái - Dây nguồn: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt + Tiếng Anh: 01 bộ II. Đặc tính kỹ thuật: - Nguồn điện: 220 VAC – 240 VAC, 47/63 Hz - Công suất định mức: 650W - Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: 18°C - 35°C + Độ ẩm: 0% - 90% RH không ngưng tụ + Áp suất không khí: 70 – 106 kPa - Điều kiện môi trường vận chuyển và lưu kho: + Nhiệt độ: 0°C - 50°C + Độ ẩm: 0% - 90% RH không ngưng tụ + Áp suất không khí: 70 – 106 kPa - Giường có thể điều chỉnh góc Trendelenburg/ rev Trendelenburg trong khoảng +/-12° - Máng nhiệt: xoay 180°, phù hợp với quá trình chụp X-quang - Đèn chiếu sáng có thể điều chỉnh 05 mức sáng - Màn hình: LCD 7” 1. Thông số kỹ thuật hoạt động: - Nguồn tỏa nhiệt: Thanh sưởi nhiệt bằng gốm, công suất 650W - Tuổi thọ của thanh sưởi: 10.000 giờ - Diện tích bề mặt tỏa nhiệt: 54 cm x 64 cm - Khoảng cách từ thanh sưởi tới đệm: 70 cm - Góc nghiêng Trendelenburg: +/-120° - Công suất của đèn: 3W LED - Cường độ tối đa: 425 lux - Nhiệt độ: 34°C – 37,5°C (bước điều chỉnh 0.1°C) - Đo nhiệt độ: 10,0°C – 50,0°C (trong khoảng 0,1°C +/- 0,1°C) 2. Thông số hiển thị: - Nhiệt độ cài đặt - Nhiệt độ bệnh nhân - Cảnh báo nhiệt độ - Thời gian điều trị - Bộ đếm APGAR - Mức công suất thanh sưởi - Cảm biến được kết nối hoặc không được kết nối - Điều chỉnh đèn thăm khám 3. Cảnh báo: - Cảnh báo âm thanh và cảnh báo trên màn hình hiển thị khi xảy ra lôi 4. Kích thước: - Kích thước toàn bộ hệ thống: 64 cm x 54 cm x 185 cm - Kích thước đóng thùng: 38 cm x 122 cm x 82 cm - Trọng lượng vận chuyển (đóng thùng): 78 kg - Trọng lượng thực: 64 kg - Mức chịu tải tối đa: 20 kg - Bánh xe: 4 x 100 mm | 5 | 2 |
| 11 | Hệ thống tắm sơ sinh | BIS 4-3 | Tân Hương/ Việt Nam | Hệ thống | I. Cấu hình bao gồm: - Thân vỏ composite 01 - Chậu tắm bé: 01 chiếc - Bàn chuẩn bị tắm và lau khô và làm rốn cho trẻ: 01 chiếc - Bình nóng lạnh: 01 chiếc - Bộ lọc tinh: 01 bộ - UV tiệt trùng nước: 01 - Bơm tăng áp: 01 chiếc - Hệ thống điện: 01 hệ thống - Đèn sưởi ấm: 01 chiếc - Vòi xả nước: 01 chiếc - Tem: 01 chiếc - Đồng hồ nhiệt ẩm kế môi trường: 01 chiếc - Đồng hồ LED hiển thị nhiệt độ nước tắm - Decan hình baby: 01 - Công tắc gối: 02 chiếc - Kích thước: 1,3M | 5 | 2 |
| 12 | Máy cắt đốt cổ tử cung | ES-l00 | MedGyn/ Mỹ | Chiếc | I. Cấu hình bao gồm: - Máy chính: 01 chiếc - Công tắc chân đơn: 01 chiếc - Tay dao 2 nút dùng 1 lần: 01 chiếc - Tấm silicon bệnh nhân 3m: 01 tấm - Dây nguồn: 1 - 1,8m: 01 bộ - Bộ điện cực (4 loại) : 01 bộ - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ II. Đặc tính kỹ thuật: - Tần số chính: 1.6 MHz - Nguồn điện: AC120V hoặc AC230V 50-60 Hz - Lớp bảo vệ: Loại BF Lớp 1 - Cắt tinh khiết: 100W ở 300Ω - Blend Cut 1: 100W ở 300Ω - Blend Cut 2: 100W ở 300Ω - Blend Cut 3: 100W ở 300Ω - Tiếp xúc đông máu: 60W ở 300Ω - Đông máu lưỡng cực: 80W ở 300Ω - Kích thước: 270mm (Rộng) x 310mm (Sâu) x 110mm (Cao) - Cân nặng: 6kg - Tính năng: + Chức năng cắt tinh khiết và cắt Blend + Tiếp xúc đông máu và đông máu lưỡng cực + Hiển thị công suất đầu ra kỹ thuật số + Cho phép người vận hành kiểm tra công suất đầu ra dễ dàng trong quy trình | 3 | 2 |
| 13 | Máy siêu âm tổng quát | VOLUSON S10 EXPERT | GE - GE Ultrasound Korea Ltd., Hàn Quốc | Chiếc | I. Cấu hình bao gồm: - Máy chính thiết kế dạng xe đẩy - Đầu dò Convex đa tần dùng cho khám bụng, sản khoa, phụ khoa, nhi khoa: 01 cái - Đầu dò Convex khối đa tần dùng khám cho ổ bụng, sản khoa, phụ khoa nhi khoa: 01 cái - Đầu dò Microconvex khối đa tần dùng cho khám sản khoa, phụ khoa, trực tràng: 01 cái - Máy in phun màu Epson, model L805: 01 cái - Bộ máy vi tính: 01 bộ - Máy in ảnh nhiệt đen trắng Sony UP-X898MD - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ II. Đặc tính kỹ thuật: 1. Máy chính: - Màn hình chính: + Kích thước: 23” LCD LED + Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel + Kích thước hình siêu âm: 1136 x 786 - Màn hình cảm ứng + Kích thước: 10.1” LCD + Công nghệ cảm ứng đa điểm + Có thể điều chỉnh độ sáng tối - Số ổ cắm đầu dò đồng thời: 4 cổng - Số kênh xử lý số hóa: 2.810.292 kênh - Độ sâu ảnh hiển thị tối thiểu: 1 cm - Độ sâu ảnh hiển thị tối đa: 42 cm - Thang xám hiển thị: 256 mức - Tỷ lệ khung hình trên giây (frame rate per second): 2800 hình/giây. - Dải động lên đến: 265 dB - Ảnh 16,8 triệu điểm màu 24bit - Bộ nhớ CINE: 512 MB - Lưu trữ dữ liệu: Định dạng file sang JPEG, BMP, TIFF - Ổ cứng lưu trữ: 500 GB, trong đó bộ nhớ lưu trữ hình ảnh 450 GB - Hệ điều hành: Window 10-64 bit 2. Đầu dò Convex đa tần số C2-9-RS - Ứng dụng: bụng, sản, phụ khoa, nhi khoa - Dải tần từ 2.5 MHz đến 9.1 MHz - Số phần tử: 192 - Bán kính lồi: 43 mm - Độ sâu: tối đa 26 cm - Tần số hình ảnh B-Mode: từ 4.00 - 7.14 MHz -Tần số hình ảnh Harmonic: 2.63 - 3.57 MHz - Tần số Doppler: từ 3.03 - 5.00 MHz 3. Đầu dò Microconvex khối đa tần số RIC5-9A-RS - Ứng dụng: sản/phụ khoa, trực tràng - Dải tần số từ 3.8 MHz - 9.3 MHz. - Số phần tử dầu dò: 192 - Bán kính lồi: 10 mm - Độ sâu: tối đa 16 cm - Tần số B-Mode: từ 4.55 - 8.33 MHz - Tần số Harmonic: 3.57 – 3.85 MHz - Tần số Doppler: từ 4.55 - 6.25 MHz 4. Đầu dò Volume Convex đa tần số RAB6-RS - Ứng dụng: Ổ bụng, sản khoa, phụ khoa, nhi khoa - Dải tần số từ 2.0 MHz - 8.0 MHz - Số phần tử: 192 - Bán kính lồi: 47 mm - Độ sâu: tối đa 26 cm - Tần số B-Mode: từ 3.23 - 6.67 MHz - Tần số Harmonic: từ 2.63 - 3.33 MHz - Tần số Doppler: từ 3.00 - 5.00 MHz | 2 | 1 |
| 14 | Máy soi cổ tử cung | Colpro222DX - Ozview | PROMIS/ Úc | Chiếc | I. Cấu hình bao gồm: - Camera kĩ thuật số (máy chính): 01 chiếc - Phần mềm chuyên dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 - Card bắt hình: 01 chiếc - Bộ xử lý: 01 bộ - Chân đế có bánh xe: 01 chiếc - Máy tính để bàn kèm màn hình, chuột, bàn phím: 01 Bộ - Máy in màu: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ II. Đặc tính kỹ thuật: - Bộ xử lý hình ảnh: SONY màu CCD + Điểm ảnh: 1.200.000 + Độ phân giải: > 825 dòng (chuẩn) hoặc > 1000 với chế độ GAMMA - Giải điều chỉnh lọc ánh sáng xanh: 5 bước - Giải điều chỉnh độ tương phản: 5 bước - Tuổi thọ trung bình của đèn LED: > 20000 giờ - Nhiệt độ màu: 7000°K - Khoảng cách tiêu cự: 20-30cm/ 30-40cm - Vùng quan sát: Ø 170mm - 10 mm - Độ phóng đại: 1-45x | 6 | 2 |
| 15 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | MT-610 | Toitu/ Nhật Bản | Chiếc | I. Cấu hình bao gồm: - Monitor sản khoa kèm máy in: 01 bộ - Đầu đo Doppler và cơn co tử cung: 01 chiếc - Dây đeo đầu dò: 01 bộ - Nút ghi từ xa: 01 chiếc - Bộ đầu dò Doppler thai đôi: 01 bộ - Dây nguồn: 01 chiếc - Gel siêu âm: 01 tuýp - Giấy ghi: 01 thếp - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ II. Đặc tính kỹ thuật: 1. Đo nhịp tim thai: - Cách đo nhịp tim thai: Siêu âm doppler 2 kênh - Âm thanh nhịp tim thai: Âm thanh doppler - Kỹ thuật đo nhịp tim thai: Doppler xung và xử lý tương quan tự động - Dải đếm nhịp tim thai: 50 – 240 nhịp/phút - Chức năng báo động: Cài đặt được ngưỡng báo động nhịp tim thai cao/thấp và thời gian chờ 2. Đo chuyển động thai nhi: - Kỹ thuật đo chuyển động thai nhi: Đo tự động bằng 2 kênh doppler 3. Đo độ co bóp tử cung (UC): - Phương pháp đo: Đo ngoài (đồng hồ đo độ căng) - Dải đo: 0 – 100 4. Máy in: - Tốc độ in: 10mm, 20mm, 30mm/phút, 1500mm/phút (in tốc độ cao) - Máy in tự động : In nhiệt, 8 dots/mm 5. Màn hình: - Loại màn hình: TFT LCD cảm ứng - Kích thước: 7” - Thông tin hiển thị: biểu đồ điện tim, thông số sản phụ/thai nhi, cài đặt,… 6. Nguồn điện: - Nguồn điện: AC 220V - Pin trong máy: Có - Thời gian sử dụng của pin: 30 phút | 3 | 10 |
| 16 | Dao mổ điện | valleylab FX8 (VLLFX8GEN) | Medtronic (Codivien)/Mỹ | Chiếc | I. Cấu hình bao gồm: 1. Dao mổ cao tần (máy chính) và phụ kiện tiêu hao tiêu chuẩn đính kèm: 01 bộ 2. Máy chính: 01 cái 3. Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm (bao gồm phụ kiện có trong cấu hình chuẩn): 01 bộ - Bàn đạp chân đơn cực: 01 cái - Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 cái - Tấm điện cực bệnh nhân có tính năng giám sát chất lượng tiếp xúc, cỡ người lớn: 50 cái - Dây nối tấm điện cực bệnh nhân, sử dụng nhiều lần: 01 cái - Kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: 01 cái - Dây nối kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: 01 cái - Tay dao và lưỡi dao mổ điện đơn cực sử dụng một lần: 10 cái - Adaptor đa năng cho dao mổ đơn cực: 01 cái 4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ II. Đặc tính kỹ thuật 1. Tính năng chung: - Thiết bị có chức năng phẫu thuật đơn cực và lưỡng cực. - Giao diện sử dụng là màn hình cảm ứng LCD 6.2” - Sử dụng công nghệ kiểm soát liên tục có thể đo trở kháng mô và điều chỉnh năng lượng 434.000lần/ giây. - Có khả năng vận hành đồng thời hai tay dao đơn trong chế độ đốt Coag (đốt cầm máu). - Có 02 cổng nối với tay dao đơn cực, 02 cổng nối với công tắc đạp chân đơn cực và 01 cổng nối với tay dao lưỡng cực, 01 cổng nối với công tắc đạp chân lưỡng cực. - Có các chức năng để bảo vệ: + Giảm thiểu tình trạng sốc điện. + Có thể sử dụng được với các ca mổ tim + Giảm thấm nước/ chất lỏng. - An toàn, có chế độ cảnh báo bằng âm thanh, tín hiệu và thể hiện thông số trên màn hình khi: + Chưa kết nối điện cực trung tính + Có lỗi hệ thống + Trở kháng đo tại điện cực trung tính ngoài giới hạn kiểm tra. + Trở kháng tiếp xúc tăng trên 40% so với giá trị đo ban đầu - Có hệ thống kiểm soát chất lượng tiếp xúc của điện cực trung tính bệnh nhân, kiểm soát liên tục mức thay đổi của trở kháng tại vị trí dán điện cực. Máy sẽ ngừng cung cấp năng lượng khi: + Trở kháng tại vị trí dán điện cực trung tính bệnh nhân dưới 5 Ohm và trên 135 Ohm. + Trở kháng tiếp xúc vượt quá 40% mức đo ban đầu 2. Thông số kỹ thuật: 2.1. Máy chính: - Điện áp làm việc: 198-264 VAC, 47–63 Hz - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa 40˚C + Độ ẩm tối đa 85% - Công suất cắt tối đa: 300 W - Tần số hoạt động: trong dải từ 434 KHz ± 10% - Chế độ lưỡng cực (Bipolar): Gồm 6 chế độ hoạt động: + PRECISE: Sử dụng khi cần sự chính xác cao,điện áp được giữ ở mức thấp để ngăn ngừa hiện tượng phóng điện + STANDARD: Chế độ tiêu chuẩn + MACRO: Cắt lưỡng cực hoặc làm đông máu nhanh + LOW: Sử dụng điện áp đầu ra thấp khi cần sự chính xác, sử dụng với dụng cụ có diện tích bề mặt nhỏ + MEDIUM: Chế độ trung bình + HIGH: Chế độ năng lượng cao + Thông số kỹ thuật: ● Điện áp đỉnh: từ 133 V đến 530 V ● Trở kháng: 100 Ohm ● Công suất tối đa: 95 W ● Hệ số cầm máu: từ 1,5 đến 1,8 - Chế độ cắt đơn cực (Monopolar Cut): Gồm 3 chế độ hoạt động: + PURE: Lựa chọn cho cắt nhanh mà không cầm máu + BLEND: Cắt chậm và có cầm máu + VALLEYLAB: Cắt kèm cầm máu + Thông số kỹ thuật: ● Điện áp đỉnh: từ 1287 V đến 2783 V ● Trở kháng: 300 Ohm ● Công suất tối đa: 300 W ● Hệ số cầm máu: từ 1,5 đến 3,1 - Chế độ đốt đơn cực (MonopolarCoag): Gồm 5 chế độ hoạt động: + SOFT: Cầm máu tiếp xúc điện thế thấp + FULGURATE: Chế độ cầm máu không tiếp xúc với hệ số cầm máu cao. + SHARED FULGURATE: Chế độ cầm máu không tiếp xúc với hệ số cầm máu cao khi 2 dụng cụ cùng kích hoạt động thời. + SPRAY: Cầm máu trên diện tích rộng + SHARED SPRAY: Cầm máu trên diện tích rộng khi 2 dụng cụ cùng kích hoạt động thời. + Thông số kỹ thuật: ● Điện áp đỉnh: từ 264 V đến 3932 V ● Trở kháng: từ 100 đến 500 Ohm ● Công suất tối đa: 120 W ● Hệ số cầm máu: từ 1,5 đến 6,1 - Có thể nâng cấp phần mềm từ xa thông qua phần mềmValleylab Exchange. 2.2. Phụ kiện đi kèm: - Bàn đạp chân đơn cực: loại bàn đạp đôi, chiều dài cáp nối 4,6m - Bàn đạp chân lưỡng cực: loại bàn đạp đơn, chiều dài cáp nối 4,6m - Điện cực trung tính bệnh nhân: bề mặt làm bằng chất liệu gel có độ dày ≥ 0,150 cm. Diện tích bề mặt hoạt động ≥ 75 cm2. - Cáp nối điện cực trung tính bệnh nhân: chiều dài cáp nối 4,6m - Kẹp lưỡng cực: kẹp lưỡng cực dạng lưỡi lê, đầu tip dạng trơn, kẹp dài 19.1cm - Cáp nối kẹp lưỡng cực: chiều dài cáp nối 4,5m - Tay dao và lưỡi dao mổ điện đơn cực liền dây dùng một lần: chiều dài dây dao 3m - Adaptor đa năng cho dao mổ đơn cực: cho phép kết nối các dụng cụ đơn cực có kích thước lên tới 6mm. | 1 | 2 |
| 17 | Máy gây mê | Penlon Prima 465 Anaesthesia Machine | Penlon/Anh | Chiếc | I. Cấu hình bao gồm: - Máy chính: 01 chiếc - Bình hấp thu: 01 bình - Bình bốc hơi: 01 bình - Van APL: 01 chiếc - Cảm biến Oxy: 01 chiếc - Bóng bóp: 01 chiếc - Dây Oxy: 01 chiếc - Dây khí nén: 01 chiếc - Dây N2O: 01 chiếc - Bộ dây thở : 01 bộ - Mặt nạ thở: 01 chiếc - Phổi giả: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 chiếc - Hệ thống thu hồi khí mê AGSS : 1 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ II. Đặc tính kỹ thuật: - Nguồn điện: + Điện áp đầu vào: 100 - 240V + Tần số đầu vào: 50/60 Hz + Bảo vệ quá tải: Ngắt mạch nhiệt 10A + Đầu ra: 4 (3 phía sau, 1 phía trước) 2A tối đa mỗi đầu ra + Tương thích điện từ: Đạt tiêu chuẩn EN 60601-1-2 hoặc tương đương - Độ ẩm: 10% đến 95%, RH không ngưng tụ - Nhiệt độ: 10 độ C đến 40 độ C 1. Màn hình: - Loại: màn hình màu chạm cảm ứng TFT - Kích thước: 12,1” - Độ phân giải: 800 × 600 điểm ảnh - Kích thước (Cao × Rộng × Sâu): 1310 × 790 × 700 mm - Trọng lượng: 125 kg 2. Bề mặt làm việc: - Chiều cao: 860mm - Kích thước (Rộng × Sâu): 580 × 250 mm - Mức tải trọng: 30kg - Chiếu sáng: LED 3. Bàn làm việc: - Kích thước (Rộng × Sâu): 300 × 220 mm - Mức tải trọng: 10kg 4. Giá phía trên: - Kích thước (Rộng × Sâu): 710 × 350 mm - Mức tải trọng: 30kg 5. Các ngăn kéo: - Kích thước (Cao × Rộng × Sâu): 120 × 545 × 350 mm - Mức tải trọng: 10kg 6. Pin dự phòng: - Loại pin: Ni-MH - Thời gian hoạt động: khoảng 90 phút - Thời gian sạc: 4 giờ 7. Bánh xe: - Đường kính: 125 mm - Phanh: phanh riêng 8. Môi trường: - Nhiệt độ: -5 - 40°C - Áp suất khí quyển: 50 - 106 kPa - Độ ẩm: 10 - 85% R.H, không ngưng tụ 9. Đặc tính phần thở: - Các mode thở: VCV, PCV, PRVC (PCV-VG), SIMV-VCV, SIMV-PCV, SIMV-PRVC, SPONT/PSV, Manual - Khí: + Loại: Oxy /Không khí – tự động chuyển đổi + Áp lực đầu vào: 290 - 600 kPa + Lưu lượng tối đa: ≤ 120 L/min + Giao diện dữ liệu: 1 × RS232 10. Thông số cài đặt phần thở: - Lưu lượng: + Giới hạn: 10 - 1600 ml + Bước chuyển đổi: 10 đến 100 ml (5 ml), 100 đến 1600 ml (10 ml) - Nhịp thở ra: + Giới hạn: 1 - 100 bpm + Bước chuyển đổi: 1 bpm - Nhịp thở vào: + Giới hạn: 0,1 - 10,0 giây + Bước chuyển đổi: 0,1 giây 11. Bình hấp thu CO2 - Thể tích: 1,5 L - Loại: Loose fill - Giới hạn van APL: Min – 70 cm H2O - Gia nhiệt tích hợp: Có - Chuyển đổi Bóng bóp /ngõ khí: Có 12. Theo dõi khí mê: - Iso, Hal: 0% - 8,5% Sevo, Enf: 0% - 10% - Des: 0,1% - 20% - Thời gian đạt ngưỡng: 450ms - Độ chính xác: ± (0,20 Vol.% +15 % rel.) 13. CO2 - Hiển thị: Có - Giới hạn hiển thị: 0 - 13,6 Vol.% - Thời gian đạt ngưỡng: < 300 ms - Độ chính xác: ± (0,43 Vol.% +8 % rel.) 14. N2O: - Hiển thị: Có - Giới hạn hiển thị: 0 - 100 Vol.% - Thời gian đạt ngưỡng: <300 ms - Độ chính xác: ± (2 Vol.% + 8% rel.) 15. O2 - Hiển thị: Có - Giới hạn hiển thị: 0 - 100 Vol.% - Thời gian đạt ngưỡng: <300 ms - Độ chính xác: ± (2,5 Vol.% +2,5 % rel.) 16. Công nghệ đo: - CO2/N2O: Sidestream - O2: Fuel cell - Tỷ lệ mẫu: 200 ± 20 mL/phút | 3 | 2 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%.Sản xuất năm 2022 trở đi. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | …………, ngày … tháng … năm 2022 Đại diện công ty (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |