Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy lọc máu liên tục Prismaflex

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 3632/YCBG-BVT ngày 26/7/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Màn hình cho máy lọc máu liên tục Prismaflex | - Màn hình cho máy lọc máu liên tục Prismaflex, bao gồm: + Kích thước: 12 inch. + Màn hình: có đèn nền LED, cảm ứng màu, hiển thị đầy đủ các dữ liệu điều trị liên quan (theo kê đơn, dòng chảy, áp lực …). + Thẻ nhớ CF Card và cáp LVDS. - Tương thích với máy lọc máu liên tục Model: Prismaflex, Hãng: Gambro, Serial Number: PA16819. | 01 | Cái |

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

- Báo giá cho các linh kiện, vật tư thay thế thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục thiết bị y tế | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hóa chất, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 06/8/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))