Phụ lục: Danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
 Gói thầu: Mua sắm đèn chiếu vàng da
 ((Đính kèm yêu cầu báo giá số 864/YCBG-BVĐKBN2 ngày 28/01/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Đèn chiếu vàng da
	1. Yêu cầu chung:
- Máy mới 100%. 
- Năm sản xuất: 2025 trở đi. 
- Nguồn điện: 
+ Điện áp đầu vào: 200-240V.
+ Tần số 50/60 Hz.
2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:
- Đèn chiếu: 01 Cái
- Giàn đèn Led: 01 Bộ
- Xe đẩy: 01 Cái
- Dây nguồn: 01 Cái
3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:
- Sử dụng đèn Led, dải bước sóng tối thiểu trong khoảng: 420nm - 480nm.
- Bức xạ: ≥ 40 mW/cm²/nm ở 30cm.
- Giàn đèn có ≥ 12 bóng LED.
- Diện tích bề mặt: ≥ 50 cm x 30 cm.
- Điều chỉnh chiều cao tối thiểu trong khoảng: 125cm -160 cm.
- Màn hình LCD hoặc LED, có đèn nền hẹn giờ kỹ thuật số cho giờ sử dụng.
4. Các yêu cầu khác khi bàn giao hàng hóa:
- Hóa đơn và các chứng từ liên quan.
- Đối với hàng hóa nhập khẩu: 
+ Bản gốc hoặc bản sao công chứng giấy Chứng nhận xuất xứ (CO); Chứng nhận chất lượng (CQ).
+ Bản sao bộ chứng từ nhập khẩu (Tờ khai hải quan, vận đơn...)
- Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Bản gốc hoặc bản sao công chứng giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc tương đương.
	Cái
	01


Mẫu báo giá
Gói thầu Mua sắm đèn chiếu vàng da
BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm đèn chiếu vàng da như sau:
1. Báo giá Đèn chiếu vàng da:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất

	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 30/01/2026.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))

