Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
 Gói thầu: Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp vai
(Kèm theo yêu cầu báo giá số 1680/YCBG-BVĐKBN2 ngày 24/02/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Dây dẫn nước
	Cái
	30
	- Chất liệu: Nhựa.
- Chiều dài: ≥ 4.5m.
- Đạt tối thiểu chứng nhận/chứng chỉ FDA (Mỹ).
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Châu Mỹ.

	2
	Kim khâu chóp xoay
	Cái
	30
	- Vật liệu: Nitinol
- Kim tròn
- Kích thước theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Đạt tối thiểu chứng nhận/chứng chỉ FDA (Mỹ)
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Châu Mỹ

	3
	Lưỡi bào khớp
	Cái
	30
	- Có răng
- Chiều dài làm việc: 130mm (±10%).
- Đường kính trong khoảng từ 2.5mm đến 5.5mm.
- Đạt tối thiểu chứng nhận/chứng chỉ FDA (Mỹ)
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Châu Mỹ

	4
	Lưỡi bào mài xương ổ khớp
	Cái
	30
	- Hình dạng đầu mài: oval hoặc hình cầu.
- Chiều dài làm việc: 130mm (±10%).
- Có đường kính trong khoảng từ 3.5mm đến 6.0mm.
- Tốc độ tối đa ≥8000 vòng/phút.
- Đạt tối thiểu chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ).
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc châu Mỹ.

	5
	Lưỡi cắt đốt mô
	Cái
	30
	- Đầu đốt sử dụng sóng cao tần, cong 90 độ (±2%).
- Có khả năng tạo plasma.
- Đường kính mũi trong khoảng từ 3.5mm đến 5.5mm.
- Đường kính thân trong khoảng từ 3.5mm đến 4.5mm.
- Chiều dài làm việc trong khoảng từ 130mm đến 150mm.
- Đạt tối thiểu chứng nhận/chứng chỉ FDA (Mỹ).
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Châu Mỹ.

	6
	Ống dẫn trợ cụ dùng trong phẫu thuật nội soi khớp
	Cái
	30
	- Chất liệu: nhựa.
- Đường kính trong trong khoảng từ 4.5mm đến 9mm.
- Chiều dài trong khoảng từ 45mm đến 90mm.
- Có tối thiểu loại: Thân có ren.
- Đạt tối thiểu chứng nhận/chứng chỉ FDA (Mỹ).

	7
	Vít neo cố định chỉ khâu
	Cái
	30
	Vít neo không nút (không cần buộc chỉ).
- Vật liệu: PEEK (Polyether Ether Ketone).
- Có cơ chế cố định chỉ khâu.
- Đường kính trong khoảng từ 3.5mm đến 5.5mm.
- Đạt tối thiểu chứng nhận/chứng chỉ FDA (Mỹ).
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Châu Mỹ.

	8
	Vít neo khâu chóp xoay
	Cái
	30
	- Vật liệu: PLA (Polylactic Acid) hoặc PLLA (Poly-L-Lactic Acid).
- Thiết kế ren, tự tiêu, kèm tối thiểu 02 sợi chỉ siêu bền số 2.
- Đường kính trong khoảng từ 4.5mm đến 6.5mm, chiều dài trong khoảng từ 15mm đến 20mm.
- Chịu được lực căng tối đa ≥200N. 
- Đạt tối thiểu chứng nhận/chứng chỉ FDA (Mỹ).
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Châu Mỹ.

	9
	Vít chỉ neo hoàn toàn bằng chỉ thân có thể uốn cong khâu sụn viền các cỡ 1.3mm, 1.8mm
	Cái
	30
	- Vật liệu: Polyethylene phân tử siêu cao (UHMWPE). 
- Vít neo khâu sụn viền hoàn toàn bằng chỉ, kèm tối thiểu 01 sợi chỉ siêu bền số 2 có chiều dài trong khoảng từ 15mm đến 25mm.
- Có tối thiểu đường kính: 1.8mm (±5%).
- Chịu được lực căng tối đa ≥250N.
- Đạt tối thiểu chứng nhận/chứng chỉ FDA (Mỹ).
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Châu Mỹ.


Mẫu báo giá
Gói thầu: Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp vai
BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế:
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS (Nếu xác định được)
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá chưa thuế
(VND)
	Thuế suất
(%)
	Thành tiền (VND)

	1
	
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 06/3/2026.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
